HZWA-812

微安表

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、简述	4

二、技术指标	4

三、使用说明	4

四、注意事项	4

# 一、简述

HZWA-812微安表是我公司根据用户要求研制的专用于测量直流泄露电流的仪表，它可与直流高压发生器和各种试验变压器配套使用。同时也可用于量程范围内各种仪器的电流测量。

本产品采用全屏蔽（包括测试线）以消除杂散电流对测试电流结果的影响，并采用过流过压保护，具有操作简单，实用可靠性高，抗干扰和抗冲击电流能力强，维护方便，读数直观等优点。

# 二、技术指标

测量范围：0~1999μA

分 辩 率：1μA

精    度：DC电流：1±2字

电    源：9V（层叠电池）

环境温度：0~40℃

环境湿度：≤85％

# 三、使用说明

1、将表底部直接旋入直流高压发生器或轻型试验变压器顶部的直流高压输出螺杆上。

2、将测量线的另一端接至被试品（注意：测量线切勿拖地）。

3、当所有连线接好后离开试验区，即可开始做被试品的直流泄露电流试验，此时表头显示值即为所测试泄露电流值。

4、若表头显示“1”，则说明被测值超过测量范围。

5、若需扩大测试范围或缩小量程的用户，本公司可根据用户要求设计生产。

# 四、注意事项

1、本仪表中虽已装有过载保护电路，但为了延长使用寿命，应尽量避免过大电流冲击。

2、测量完后，请关掉电源开关。

3、注意防潮，防止剧烈震动。

4、使用中若发现显示屏左上角出现“LOBAT”时，请开启表头盖子，更换电池。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317